4K 医用内窥摄像系统腹腔镜技术参数

一、项目总体要求

1、系统具备全高清动态影像存储、画面视觉增强、支持USB 系统升级。

2、 配置 4K 摄像头、影像系统分辨率≥3840x2160像素，逐行扫描。

二、4K 医用内窥镜摄像系统

(一)、4K 摄像主机

1、摄像系统分辨率 3840x2160,逐行扫描，支持16:9。

2、水平清晰度:中心分辨率1200TVL。

3、最低照度:F1.2 时，彩色模式应为3Lux。

4、主机前面板 ≥7 寸液晶触摸屏幕，实时显示图像和莱单。

5、主机带有 USB接口，可接U盘进行拍照、录像。

6、摄像头按键可设定快捷菜单，如录像、拍照、白平衡等，可同时定义功能数量4个。

7、主机具有网络登录功能。

8、主机软件系统可以通过 USB 接口实现定期更新升级。

9、主机输出端口:DVI数字端口1个，HDMI数字端口1个，SDI数字端口1个，NET 网口视频输出。

10、主机含有≥1个USB 接口。

11、防色彩溢出：通过对特定颜色信号进行处理，突出血管的形态能够让术者清楚地分辨组织层次及血管走向,降低出血概率。

12、烟雾消除：利用图像信号处理技术，可将图像中的烟雾信号去除，从而在烟雾干扰时也能清晰观察。

13、主机前面板≥7寸液晶触摸屏幕，可实时显示图像和触摸菜单调节。

14、具有图像图像冻结和放大功能，放大倍数2倍。

15、主机具有暗区提升功能，过亮压制功能。

16、视频输出接口:DVI、HDMI(4K)、SDI，NET网口输出。

17、主机含有1个USB接口。

18、主机含有12个内窥镜的预设用户场景。

19、带同步摄像录像

三、医用内窥镜冷光源

1、LED 光源与摄像主机同一品牌。

2、主机前面板带7寸 LCD 显示、亮度可调节。

3、光源色温:3000K-7000K 范围。

4、光源使用寿命:约40000小时。

5、光源按键:LCD 轻触式。

6、亮度可调范围:30%、50%、90%也可以1~100调节。

7、可以显示使用总时间和显示当次开机时间。

8、纤维导光来:直径3 mm，长度300cm。

9、采用高亮度冷光源 LED 发光技术，温度低，不含红外线和紫外线。

- 32寸4K监视器

1、监视器，32 寸，LED 液晶高清医疗级监视器。

2、视频输入:3840x2160(4K)，宽高比(H:V):16:9。

3.输入接口:DP、 HDMI、 USB 、 TYPE-C。

五、专用台车

1、五层台车，全金属构造。铝合金立柱、整体组合。

2、采用高档缓震静音脚轮，带四轮定锁。

3、带显示器支架，可随意调整角度。

六、气腹机技术参数

1、超大智能7寸LCD触摸操作界面。

2、设备运行状态语音智能提示，具有过压报警功能（声音及显示屏双报警）。

3、智能开机自检，及时发现隐患。

4、最大40L流量，快速建立气腹；设定流量范围：0L/MIN-40L/MIN，调节精度。1L/MIN；设定压力范围：3-25mmHg，调节精度：1mmHg。

5、可一键智能泄压，软硬件双重过压保护，安全可靠。

七、高频电刀技术参数

1、输出功率：350W；

2、输出模式：六种输出模式

切割 ：   1W-350W    混切1：   1W-200W

混切2：   1W-150W   电凝1：   1W-120W

电凝2：   1W-100W   双极电凝： 1W-70W

3、具有对除颤器放电效应的防护。

4、具有记忆功能，再次开机时出现上次使用功率设定值。

5、具有间歇加载连续运行方式。

八、腹腔镜技术参数

1、视向角 30°，直径10mm，4K腹腔镜，可等离子、高温高压等多种消毒方式。

2、蓝宝石镜片。

3、防撞击镜身。

4、导光束接口可拆卸，跟不同品牌导光束可兼容。

九、手术器械技术参数

1、器械可耐高温高压、低温等离子、浸泡消毒等多种消毒方式，采用优质钢材制造，耐磨、韧性好。